招标参数

 ★1.一台机器上可以同时采集空气颗粒物（滤膜采集）和半挥发性有机污染

物（PUF采集），切割器可采集TSP,PM10，PM2.5，SVOC

★2.中流量高负压无刷采样泵，适合聚氯乙烯类滤膜等高负载采样，100L/min流量时，可克服阻力20kPa

3.专用地质支架，适用于大风等恶劣环境下采样

4.噪音小于≤50dB(A)

5.携带方便(主机重量≤7kg)，可配备交直流移动电源，便于野外工作

6.设备可选择配置物联网模块串口，可实现云端实时监控，掌握现场的在线实时数据

 7.流量稳定，采样流量≥100L/min,流量准确度优于2%，流量稳定性优于2%

8.电子流量计自动精准控制流量

9.实时监测计压、计温，自动补偿流量偏差

10.测量采样点大气压、温度，自动计算标况体积

11.可靠的安全性，仪器故障自动停机保护

12.采样过程中若停电，来电自动恢复采样

 13.质保三年（三年内出现质量问题免费维修）

14.到货周期在合同签订后7个工作日之内

15.仪器出现问题，能够做到24小时之内响应（派人维修）